Applicable Objects/适用对象

| Site/厂区 | TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 FX1 FX2 DH1 DH2 DH3 |
| --- | --- |
| Department/部门 | Production Department, Quality Assurance Department 生产部，质量保证部 |

设备功能介绍

本设备以注射用水作为加湿介质，用于对氮气进行加湿处理。氮气通入设备内与注射用水充分接触，实现增湿，输出湿度稳定的湿氮气。

设备结构介绍

氮气加湿器主要由鼓泡罐、输液泵、过滤器、呼吸器、调节阀、压力传感器、温度传感器，转移管路、阀门等部分组成。

设备操作流程

使用储液袋和转移桶取用注射用水的操作方法

转移桶结构

转移桶由桶盖、桶身、不锈钢转运底座组成。桶身标有刻度，用于提示人员储液袋内注射用水的体积。桶下配有侧底部出液口，用于放置储液袋的放液管路。示意图见图4.1.1，表4.1.1。

①

②

③

④

图4.1.1 转移桶结构图

表4.1.1 转移桶部件清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 桶盖 |
| ② | 桶身 |
| ③ | 不锈钢转运底座 |
| ④ | 侧底部出液口 |

储液袋结构

储液袋主要由袋身、进液管路、放液管路、取样管路组成。示意图见图4.1.2，表4.1.2。

②

④

③

①

⑤

图4.1.2 储液袋结构图

表4.1.2 储液袋部件清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 袋身 |
| ② | 进液管路 |
| ③ | 放液管路 |
| ④ | 取样管路 |
| ⑤ | 止液夹 |

每条管路上都配有一个止液夹，止液夹用于储液袋软管的通断与流量调节。向后拨卡扣松开软管，管路导通；滑动夹体可微调流速；推至前端压紧软管，即可关断管路，实现流体隔离。示意图见图4.1.3。

图4.1.3 止液夹结构图

进液管路配有快开密封，主要由堵头、密封O型圈、快开卡子组成，使用前和接水结束后需要确保该接口密封完好。示意图及结构介绍见图4.1.4，表4.1.3。

①

②

③

④

图4.1.4 进液管路接头结构图

表4.1.3 进液管路接头部件清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 密封堵头 |
| ② | 密封O型圈 |
| ③ | 进液管路 |
| ④ | 快开卡子 |

放液管路配有无菌连接接口，用于一次性储液袋管路之间的密闭无菌对接，实现注射用水等液体的无菌转移，该接头为一次性使用，连接后不可重复拆装。

该接头主要由保护拉片、无菌隔离膜、外壳卡扣锁止机构、软管插接端、密封O型圈组成。示意图见图4.1.5，表4.1.4。

①

③

④

⑤

②

图4.1.5 无菌连接接头结构图

表4.1.4 无菌连接接头部件清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 保护拉片 |
| ② | 无菌隔离膜 |
| ③ | 外壳卡扣锁止机构 |
| ④ | 软管插接端 |
| ⑤ | 密封O型圈（内部） |

操作前准备

使用储液袋和转移桶进行注射用水的转移前，需确认如下器具已准备完全：转移桶、储液袋、注射用水专用软管、快开卡子、垫片等。

操作前检查

| 序号 | 检查内容 |
| --- | --- |
| ① | 检查注射用水使用点状态标识处于“合格准用”状态，注射用水温度传感器在校验有效期内 注射用水使用点状态标识 温度传感器校验标识 |
| ② | 检查注射用水专用软管在有效期内，软管完好洁净，无破损、无外来异物等异常情况 |
| ③ | 检查储液袋袋身、管路等所有配件完好洁净，无破损、无外来异物等异常情况 |
| ④ | 检查储液袋各管路上的止液夹均处于压紧隔断状态 |
| ⑤ | 检查储液袋放液管路无菌连接器保护盖完好，无破损 |

取用注射用水

| 序号 | 操作描述 |
| --- | --- |
| ① | 将注射用水专用软管一端连接到注射用水使用点上 |
| ② | 按下注射用水面板上的“启动”按钮，等待注射用水温度降至常温后自动出水。 |
| ③ | 注射用水出水后，持续放水至少1分钟，充分冲洗注射用水专用软管内壁（如需变径连接，则需要同变径一起冲洗） |
| ④ | 将储液袋平整放入转移桶内，将储液袋放液管路从侧底部出液口拿出（管路和接头不可接触地面） |
| ⑤ | 冲洗结束后，将注射用水专用软管另一端连接至储液袋进液管接口 |
| ⑥ | 打开储液袋进液管路止液阀，打开注射用水使用点阀门，从注射用水使用点取用注射用水 |
| ⑦ | 达到所需体积后依次关闭注射用水使用点阀门、储液袋进液管路止液阀，断开注射用水专用软管与储液袋进液管，将储液袋进液管路使用堵头密封。断开注射用水专用软管与注射用水使用点连接，排净干燥后悬挂存放 |
| ⑧ | 将进液管路平整放入桶内，盖上转移桶盖，等待使用 |

将储液袋连接至氮气加湿器

无菌连接接头使用方法

| 序号 | 操作描述 |
| --- | --- |
| ① | 掰开两侧连接器半体上的蓝色保护拉片盖，向下翻折 |
| ② | 对齐连接器两半体，保持拉片盖朝下。按照箭头指示，将两个半体对推合拢 |
| ③ | 分别挤压连接器两侧，直至听到卡扣“咔哒”声，确认形成牢固连接。目视检查两侧端面齐平、相互平行 |
| ④ | 按压蓝色拉片，将拉片盖合上 拉动蓝色拉片，从连接器上撕下无菌隔离膜 |
| ⑤ | 连接完毕，可以进行液体输送 |

使用不锈钢水桶取用注射用水的操作方法

不锈钢水桶结构

不锈钢水桶由桶身、不锈钢转运底座组成。桶上设计有一个进水接口、一个气体接口、一个视镜口，桶下设计一个放水接口，桶上阀门均为隔膜阀。示意图见图4.2.1，表4.2.1。

⑦

⑥

①

②

③

④

⑤

⑦

图4.2.1 不锈钢水桶结构图

表4.2.1 不锈钢水桶部件清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 桶身 |
| ② | 不锈钢转运底座 |
| ③ | 进水口 |
| ④ | 气体接口 |
| ⑤ | 视镜接口 |
| ⑥ | 放水口 |
| ⑦ | 隔膜阀 |

操作前准备

使用不锈钢水桶进行注射用水的转移前，需确认如下器具已准备完全：注射用水专用不锈钢水桶、注射用水专用软管、快开卡子、垫片、压力表、过滤器等。

将过滤器、压力表安装在不锈钢水桶上，安装示意图见图4.2.2，表4.2.2。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑥

⑥

⑦

⑧

⑨

图4.2.2 安装示意图

表4.2.2 安装后部件清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| ① | 压力表 |
| ② | 过滤器 |
| ③ | 进水口 |
| ④ | 放水口 |
| ⑤ | 视镜接口 |
| ⑥ | 隔膜阀 |
| ⑦ | 气体接口 |
| ⑧ | 桶身 |
| ⑨ | 不锈钢转运底座 |

操作前准备